## 总览
9C-HTP100 当前故障码、通信协议与存储 MAP
口径：以当前工作区源码为准；docs 中旧 Excel/Markdown 仅作迁移参考。生成日期：2026-09-02。
关键结论
指标 | 值 | 指标2 | 值3 | 指标4 | 值5 | 指标6 | 值7
当前有触发路径故障 | 6 | 已定义故障（不含 NONE） | 10 | 屏幕 RX 命令/事件 | 25 | 主板 EEPROM 字节数 | 256
屏幕协议 | USART2 / 115200 8N1 / 5A A5 与 6A A6 | 调参协议 | USART2 / 7A A7 / 版本 8 | CRC | CRC16-Modbus，初值 FFFF，多项式 A001 | 固件版本 | 20260828
故障上报 | 屏幕命令 0x2071，uint32 小端；调参遥测内为 uint16 | 存储字节序 | 普通 U16 大端；压力调参记录和 CRC 小端 | 调参存储实际范围 | 0x20～0x89（106 字节） | 眼盾服务标记 | 0x0202
当前配置风险（必须确认后再作为生产版本）
级别 | 配置项 | 当前值 | 实际影响 | 生产建议 | 来源 | 状态 | 备注
高 | PRODUCT_MAIN_EEPROM_FILL_FF_ON_BOOT | 1U | 每次上电擦除主板 EEPROM；计数、预设和压力调参均不能持久化 | 生产固件设为 0U | App/Inc/product_config.h:13-21 | 测试配置 | 擦除后会重新写入新机默认预设
高 | PRODUCT_EYE_FUSE_ENABLED | 0U | 不写入也不强制检查眼盾已使用标记；眼盾更换次数不会因治疗开始而累加 | 按产品策略确认是否设为 1U | App/Inc/product_config.h:23-31 | 功能关闭 | 服务眼盾 0x0202 仍由读取逻辑识别
版本差异提示
docs/pressure_tuning_protocol.md 中仍可见旧版描述（协议版本 01、存储至 0x93、旧遥测长度）；当前代码明确为协议版本 8、遥测 61 字节、压力记录 0x20～0x89。本文档全部采用当前代码值。
主要源码
主题 | 文件 | 主题2 | 文件3 | 主题4 | 文件5 | 主题6 | 文件7
故障码 | App/Inc/app_types.h | 屏幕协议 | App/Src/screen_protocol.c | 调参协议 | App/Src/tuning_protocol.c | 主 EEPROM | Bsp/Src/storage_driver.c
故障行为 | App/Src/app_controller.c | 压力存储 | Bsp/Src/pressure_tuning.c | 眼盾存储 | Bsp/Src/eye_driver.c | 串口配置 | Core/Src/usart.c

## 故障码
故障码定义与实际触发路径
编码按现有取值体现为：高字节表示类别，低字节表示子项。是否“当前触发”由源码调用路径核对，不等同于是否已枚举。
故障码 | 符号 | 类别 | 含义 | 当前触发条件 | 清除/恢复规则 | 当前有触发路径 | 上报位置 | 源码
0x0000 | APP_FAULT_NONE | 无 | 无故障/清除故障状态 | 正常状态 | 上报 0 可清屏幕故障弹窗 | 否 | 0x2071 / A0 遥测 / A1 回零事件 | App/Inc/app_types.h:46
0x0101 | APP_FAULT_TMP112_COMM | 温度/眼盾 | TMP112 通信或眼盾标记写入失败 | 加热读温失败；首次动作写眼盾标记失败；眼盾状态异常进入动作 | 眼盾通信恢复、处于 FAULT 且回零有效时自动清除 | 是 | 屏幕 0x2071；调参 A0[23..24] | App/Src/app_controller.c:109-123,177-190,620-624
0x0201 | APP_FAULT_MOTOR_NOT_FOUND | 电机 | 电机未找到 | 当前代码无 RaiseFault/赋值路径 | 未实现专用清除逻辑 | 否 | 定义保留 | App/Inc/app_types.h:48
0x0202 | APP_FAULT_MOTOR_COMM | 电机 | 电机通信/启动失败 | 回零启动失败；压力控制启动失败 | 无自动清除；通常需排障并重启 | 是 | 屏幕 0x2071；调参遥测 | App/Src/app_controller.c:162-170,291-295
0x0203 | APP_FAULT_MOTOR_HOME | 电机 | 回零失败 | 异步回零返回失败 | 无自动清除；通常需排障并重启 | 是 | 屏幕 0x2071；A1 回零事件 | App/Src/app_controller.c:555-574
0x0301 | APP_FAULT_PRESSURE_SENSOR | 压力 | 压力传感器故障 | 当前代码无 RaiseFault/赋值路径 | 未实现专用清除逻辑 | 否 | 定义保留 | App/Inc/app_types.h:51
0x0302 | APP_FAULT_PRESSURE_COMM | 压力 | 压力采集/控制通信失败 | 运行中 PressureStep 返回失败 | 无自动清除；通常需排障并重启 | 是 | 屏幕 0x2071；调参遥测 | App/Src/app_controller.c:685-689
0x0303 | APP_FAULT_PRESSURE_ZERO | 压力 | 压力零点故障 | 当前代码无 RaiseFault/赋值路径；零点无效以联锁/ACK 状态 10 表示 | 未实现专用故障清除逻辑 | 否 | 定义保留 | App/Inc/app_types.h:53
0x0401 | APP_FAULT_OVER_TEMPERATURE | 安全 | 超温 | 实测温度 ≥44.0°C 且连续保持 5000 ms | 安全停机并回零；回零成功后自动清除 | 是 | 屏幕 0x2071；调参遥测 | App/Src/app_controller.c:628-642,596-598
0x0402 | APP_FAULT_OVER_PRESSURE | 安全 | 超压 | 实测压力 ≥650 mmHg；先停止压力电机再上报 | 安全停机并回零；回零成功且零点校准有效后自动清除 | 是 | 屏幕 0x2071；调参遥测 | App/Src/app_controller.c:691-697,592-595
0x0501 | APP_FAULT_SCREEN_TIMEOUT | 屏幕 | 屏幕通信超时 | 当前仅定义 APP_SCREEN_TIMEOUT_MS=2000，未实现检测/触发 | 未实现专用清除逻辑 | 否 | 定义保留 | App/Inc/app_config.h:32; App/Inc/app_types.h:56

## 屏幕协议
屏幕协议帧格式
USART2：115200 baud、8 data bits、No parity、1 stop bit、无硬件流控。命令字节为高位在前，负载和 CRC 为低位在前。
项目 | 工作帧 | 设置帧 | 说明 | 项目2 | 值 | 覆盖范围 | 源码
帧头 | 5A A5 | 6A A6 | 接收流按两个帧头自动同步 | CRC 算法 | CRC16-Modbus | 初值 FFFF；多项式 A001 | App/Src/screen_protocol.c:56-68
总长度 | 13 (0x0D) | 11 (0x0B) | 长度字节必须等于固定长度 | 串口 | USART2 115200 8N1 | 屏幕与调参协议共用 | Core/Src/usart.c:101-110
数据 | float32 / uint32，4 字节 | uint16，2 字节 | STM32 本机小端 | 帧尾 | FF FF | 两个固定字节 | App/Src/screen_protocol.c:272-320
13 字节工作帧（5A A5）
偏移 | 长度 | 字段 | 字节序 | 固定值/格式 | CRC 覆盖 | 说明 | 示例
0 | 1 | 帧头0 | - | 0x5A | 是 | 工作帧标识 | 5A
1 | 1 | 帧头1 | - | 0xA5 | 是 | 工作帧标识 | A5
2 | 1 | 帧长 | - | 0x0D | 是 | 固定 13 字节 | 0D
3 | 1 | 命令高字节 | 大端命令 | cmd[15:8] | 是 | 命令 ID 高位 | 20
4 | 1 | 命令低字节 | 大端命令 | cmd[7:0] | 是 | 命令 ID 低位 | 71
5～8 | 4 | 负载 | 小端 | float32 或 uint32 | 是 | 0x2071 使用 uint32 故障码 | 0x0402 → 02 04 00 00
9～10 | 2 | CRC16 | 小端 | CRC Lo / CRC Hi | 否 | 覆盖偏移 0～8 | 低字节在前
11～12 | 2 | 帧尾 | - | FF FF | 否 | 固定帧尾 | FF FF
11 字节设置帧（6A A6）
偏移 | 长度 | 字段 | 字节序 | 固定值/格式 | CRC 覆盖 | 说明 | 示例
0 | 1 | 帧头0 | - | 0x6A | 是 | 设置帧标识 | 6A
1 | 1 | 帧头1 | - | 0xA6 | 是 | 设置帧标识 | A6
2 | 1 | 帧长 | - | 0x0B | 是 | 固定 11 字节 | 0B
3 | 1 | 命令高字节 | 大端命令 | cmd[15:8] | 是 | 命令 ID 高位 | 10
4 | 1 | 命令低字节 | 大端命令 | cmd[7:0] | 是 | 命令 ID 低位 | 60
5～6 | 2 | 负载 | 小端 | uint16 | 是 | 数值低字节在前 | 1 → 01 00
7～8 | 2 | CRC16 | 小端 | CRC Lo / CRC Hi | 否 | 覆盖偏移 0～6 | 低字节在前
9～10 | 2 | 帧尾 | - | FF FF | 否 | 固定帧尾 | FF FF
注意：工作帧和设置帧允许出现相同命令号但语义不同，例如 0x1040 在工作帧表示“加热开始”，在设置帧表示“写预设压力”。解析时必须同时看帧头/帧长。

## 屏幕命令
屏幕协议命令表
同一 USART2 上，屏幕帧由帧头 5A A5 / 6A A6 区分。RX 表示主板接收，TX 表示主板发送。
方向 | 命令 | 帧类型 | 负载 | 数值/范围 | 当前行为 | 关联应答/存储 | 源码
屏幕→主板 | 0x8900 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 自然结束，安全停机、计数一次并回零 | 治疗计数 0x00/02/04 | screen_protocol.c:99-102
屏幕→主板 | 0x1041 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 准备纯加热模式 | - | screen_protocol.c:102-105
屏幕→主板 | 0x1005 | 工作帧 | float32 | 目标压力 | 准备纯压力模式 | - | screen_protocol.c:105-108
屏幕→主板 | 0x1037 | 工作帧 | float32 | 目标压力 | 准备自动模式 | - | screen_protocol.c:108-111
屏幕→主板 | 0x1040 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 加热模式开始 | TX 0x2052 | screen_protocol.c:111-116
屏幕→主板 | 0x1006 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 压力模式开始 | TX 0x2052 | screen_protocol.c:111-116
屏幕→主板 | 0x1036 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 自动模式开始 | TX 0x2052 | screen_protocol.c:111-116
屏幕→主板 | 0x1030 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 用户停止 | TX 0x2056、0x2051 | screen_protocol.c:116-121
屏幕→主板 | 0x1034 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 用户停止 | TX 0x2056、0x2051 | screen_protocol.c:116-121
屏幕→主板 | 0x1038 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 用户停止 | TX 0x2056、0x2051 | screen_protocol.c:116-121
屏幕→主板 | 0x1050 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 屏幕开机完成；同步版本、声音、计数和当前预设 | 00AD/2060/00AB/00A0～00A7/00AC | screen_protocol.c:121-128
屏幕→主板 | 0x1051 | 工作帧 | float32 | - | 兼容保留，当前无动作 | - | screen_protocol.c:128-131
屏幕→主板 | 0x1052 | 工作帧 | float32 | - | 兼容保留，当前无动作 | - | screen_protocol.c:128-131
屏幕→主板 | 0x1053 | 工作帧 | float32 | >0 | 设置治疗温度 RAM | 不直接写 EEPROM | screen_protocol.c:131-134
屏幕→主板 | 0x1054 | 工作帧 | float32 | >0 | 设置目标压力 RAM | 不直接写 EEPROM | screen_protocol.c:134-137
屏幕→主板 | 0x1056 | 工作帧 | float32（忽略） | - | 查询眼盾更换次数 | TX 0x00B0；读 0xF2 | screen_protocol.c:137-140
屏幕→主板 | 0x1042 | 设置帧 | uint16 | 0～3 | 选择待编辑预设并回传参数 | TX 00A8/00A9/00AA | screen_protocol.c:146-152
屏幕→主板 | 0x1044 | 设置帧 | uint16 | 0～3 | 选择当前预设并下发参数；0 使用固定 42°C/150mmHg/1min | 写 0xFC；TX 00A4/00A5/00A6 | screen_protocol.c:152-158
屏幕→主板 | 0x1039 | 设置帧 | uint16 | 编辑预设 1～3 时有效 | 写待编辑预设温度 | 0x08/0x10/0x18 | screen_protocol.c:158-163
屏幕→主板 | 0x1040 | 设置帧 | uint16 | 编辑预设 1～3 时有效 | 写待编辑预设压力 | 0x0A/0x12/0x1A | screen_protocol.c:163-168
屏幕→主板 | 0x1041 | 设置帧 | uint16 | >0 | 设置当前运行时间 RAM，并写待编辑预设时间 | 0x0C/0x14/0x1C | screen_protocol.c:168-175
屏幕→主板 | 0x1043 | 设置帧 | uint16 | 未限制 | 写旧版按键音/蜂鸣设置 | 0xF8；开机 TX 0x00A7 | screen_protocol.c:175-178
屏幕→主板 | 0x1046 | 设置帧 | uint16（忽略） | - | 擦除主板 EEPROM 全部 256 字节 | 全部填 FF | screen_protocol.c:178-181
屏幕→主板 | 0x1047 | 设置帧 | uint16（忽略） | - | 擦除眼盾 EEPROM 全部 256 字节 | 全部填 FF | screen_protocol.c:181-184
屏幕→主板 | 0x1060 | 设置帧 | uint16 | 0/1 | 设置声音开关并立即回读 | 0x06；TX 0x00AB | screen_protocol.c:184-190
主板→屏幕 | 0x2041 | 工作帧 | float32 | °C | 纯加热模式显示温度（减去产品补偿） | - | app_controller.c:658-662
主板→屏幕 | 0x2037 | 工作帧 | float32 | °C | 自动模式显示温度（减去产品补偿） | - | app_controller.c:658-662
主板→屏幕 | 0x2005 | 工作帧 | float32 | mmHg | 纯压力模式显示压力 | - | app_controller.c:699-701
主板→屏幕 | 0x2047 | 工作帧 | float32 | mmHg | 自动模式显示压力 | - | app_controller.c:699-701
主板→屏幕 | 0x2050 | 工作帧 | float32 | SOC % | 电池电量 | - | app_controller.c:451
主板→屏幕 | 0x2051 | 工作帧 | float32=0 | - | 退出工作界面 | - | app_controller.c:330-333
主板→屏幕 | 0x2052 | 工作帧 | float32=0 | - | 开始屏幕计时器 | - | app_controller.c:307-309
主板→屏幕 | 0x2055 | 工作帧 | float32 0/1 | 0离线/1在线 | 眼盾在线状态，轮询刷新 | - | app_controller.c:382-390
主板→屏幕 | 0x2056 | 工作帧 | float32=0 | - | 停止屏幕计时器 | - | app_controller.c:330-333
主板→屏幕 | 0x2057 | 工作帧 | float32=0 | - | 检测到新眼盾的插入事件 | - | app_controller.c:388-390
主板→屏幕 | 0x20F0 | 工作帧 | float32 0/1 | 0失败/1成功 | 回零完成状态 | - | app_controller.c:560-584
主板→屏幕 | 0x2071 | 工作帧 | uint32 | AppFault；0 清除 | 故障状态：故障发生立即发，电池轮询时持续刷新 | 例如 0x0402 负载 02 04 00 00 | app_controller.c:451-455; board_port.c:68-75
主板→屏幕 | 0x2060 | 工作帧 | uint32 | 20260828 | 固件版本号 | 响应 0x1050 | screen_protocol.c:121-126
主板→屏幕 | 0x00A0 | 设置帧 | uint16 | 次数 | 纯加热自然完成次数 | 读 0x00 | storage_driver.c:281
主板→屏幕 | 0x00A1 | 设置帧 | uint16 | 次数 | 纯压力自然完成次数 | 读 0x02 | storage_driver.c:282
主板→屏幕 | 0x00A2 | 设置帧 | uint16 | 次数 | 自动自然完成次数 | 读 0x04 | storage_driver.c:283
主板→屏幕 | 0x00A3 | 设置帧 | uint16 | 1～3 | 当前选择预设 | 读 0xFC；非法值回退为1 | storage_driver.c:284
主板→屏幕 | 0x00A4 | 设置帧 | uint16 | mmHg | 当前预设压力 | 读预设区 | storage_driver.c:286
主板→屏幕 | 0x00A5 | 设置帧 | uint16 | °C整数 | 当前预设温度 | 读预设区 | storage_driver.c:287
主板→屏幕 | 0x00A6 | 设置帧 | uint16 | 分钟 | 当前预设时间 | 读预设区 | storage_driver.c:288
主板→屏幕 | 0x00A7 | 设置帧 | uint16 | 旧设置值 | 旧版按键音/蜂鸣设置 | 读 0xF8 | storage_driver.c:289
主板→屏幕 | 0x00A8 | 设置帧 | uint16 | °C整数 | 待编辑预设温度 | 响应 0x1042 | screen_protocol.c:47-53
主板→屏幕 | 0x00A9 | 设置帧 | uint16 | mmHg | 待编辑预设压力 | 响应 0x1042 | screen_protocol.c:47-53
主板→屏幕 | 0x00AA | 设置帧 | uint16 | 分钟 | 待编辑预设时间 | 响应 0x1042 | screen_protocol.c:53
主板→屏幕 | 0x00AB | 设置帧 | uint16 | 0/1 | 声音开关 | 读 0x06 | screen_protocol.c:121,186
主板→屏幕 | 0x00AC | 设置帧 | uint16=1 | - | 屏幕开机同步固定标志 | 响应 0x1050 | storage_driver.c:285
主板→屏幕 | 0x00AD | 设置帧 | uint16=1 | - | 屏幕开机确认 | 响应 0x1050 | screen_protocol.c:118
主板→屏幕 | 0x00B0 | 设置帧 | uint16 | 次数 | 眼盾更换次数 | 读 0xF2；响应 0x1056 | screen_protocol.c:133

## 调参协议
压力/温控调参协议（当前版本 8）
帧：7A A7 ¦ Version ¦ Command ¦ Sequence ¦ PayloadLength ¦ Payload ¦ CRC16-LE ¦ 0D 0A。固定开销 10 字节，负载最大 64 字节。
偏移 | 长度 | 字段 | 字节序 | 固定值/范围 | CRC覆盖 | 说明 | 源码
0～1 | 2 | 帧头 | - | 7A A7 | 是 | 调参协议标识 | tuning_protocol.c:16-23
2 | 1 | 协议版本 | - | 8 | 是 | 非版本8直接丢弃并继续找帧头 | tuning_protocol.c:18,600-603
3 | 1 | 命令 | - | uint8 | 是 | 请求或响应命令 | tuning_protocol.c:25-49
4 | 1 | 序号 | - | 0～255 | 是 | 应答复用请求序号；主动遥测自增 | tuning_protocol.c:124-148
5 | 1 | 负载长度 | - | 0～64 | 是 | 总帧长=10+负载长度 | tuning_protocol.c:21-23,605
6～ | N | 负载 | 小端 | N 字节 | 是 | uint16/uint32/float32 均低字节在前 | tuning_protocol.c:93-122
6+N～7+N | 2 | CRC16 | 小端 | CRC Lo/Hi | 否 | 覆盖帧头至负载末尾 | tuning_protocol.c:79-90,143-147
8+N～9+N | 2 | 帧尾 | - | 0D 0A | 否 | 固定帧尾 | tuning_protocol.c:146-148
命令表
方向 | 命令 | 名称 | 负载长度 | 负载/范围 | 成功响应 | 行为与限制 | 源码
上位机→主板 | 0x01 | HELLO | 0 | - | 0x81 INFO | 返回固件版本、协议版本8、档位数5 | tuning_protocol.c:351-357
上位机→主板 | 0x10 | GET_ALL | 0 | - | 5×0x90 + 0x92 | 依次返回五档压力参数和温控 PID | tuning_protocol.c:359-368
上位机→主板 | 0x11 | GET_PROFILE | 1 | 档位索引 0～4 | 0x90 | 读取单档 RAM 参数 | tuning_protocol.c:369-375
上位机→主板 | 0x12 | SET_PROFILE | 41 | 索引1B + 10×float32 | 0x91 ACK | 整档写 RAM；校验所有字段范围 | tuning_protocol.c:376-393
上位机→主板 | 0x13 | SAVE | 0 | - | 0x91 ACK | 仅 IDLE 允许；将完整五档保存 EEPROM 并回读校验 | tuning_protocol.c:406-415
上位机→主板 | 0x14 | DEFAULTS | 0 | - | 0x91 ACK | 仅 IDLE 允许；RAM 恢复编译默认值，不自动保存 | tuning_protocol.c:416-425
上位机→主板 | 0x15 | SET_FIELD | 6 | 档位1B+字段1B+float32 | 0x91 ACK | 单字段写 RAM，立即影响后续控制 | tuning_protocol.c:394-405
上位机→主板 | 0x20 | SET_TARGET | 4 | float32，1～650 mmHg | 0x91 ACK | 设置目标压力 RAM | tuning_protocol.c:426-439
上位机→主板 | 0x21 | PREPARE | 4 | float32，1～650 mmHg | 0x91 ACK | 准备纯压力；检查空闲/充电/故障/回零/眼盾/零点 | tuning_protocol.c:440-457
上位机→主板 | 0x22 | START | 0 | - | 0x91 ACK | 启动已准备治疗 | tuning_protocol.c:458-465
上位机→主板 | 0x23 | STOP | 0 | - | 0x91 ACK | 用户停止并回零 | tuning_protocol.c:466-473
上位机→主板 | 0x24 | TELEMETRY_CONTROL | 2 | uint16：0 或 50～2000 ms | 0x91 ACK | 0 关闭周期遥测；其他值设置周期 | tuning_protocol.c:474-488
上位机→主板 | 0x25 | GET_STATUS | 0 | - | 0xA0 | 读取一次 61 字节遥测 | tuning_protocol.c:489-495
上位机→主板 | 0x26 | GET_HEAT_PID | 0 | - | 0x92 | 读取温控 Kp/Ki/Kd RAM | tuning_protocol.c:496-502
上位机→主板 | 0x27 | SET_HEAT_PID | 12 | 3×float32 | 0x91 ACK | 设置温控 Kp/Ki/Kd RAM | tuning_protocol.c:503-513
上位机→主板 | 0x28 | SET_TEMPERATURE | 4 | float32：20.0≤T<44.0°C | 0x91 ACK | 设置目标温度 RAM | tuning_protocol.c:514-527
上位机→主板 | 0x29 | PREPARE_HEAT | 0 | - | 0x91 ACK | 准备纯加热；不要求压力零点有效 | tuning_protocol.c:528-539
上位机→主板 | 0x30 | DEBUG_CONTROL | 1 | 0/1 | 0x91 ACK | RAM 调试模式；15秒无调参命令自动退出 | tuning_protocol.c:540-548,627-631
主板→上位机 | 0x81 | INFO | 6 | 固件uint32+版本uint8+档位数uint8 | - | HELLO 响应 | tuning_protocol.c:351-357
主板→上位机 | 0x90 | PROFILE | 41 | 索引1B+10×float32 | - | 单档压力参数 | tuning_protocol.c:157-205
主板→上位机 | 0x91 | ACK | 2 | 原请求命令1B+状态1B | - | 先执行后应答；无 ACK 不等于一定未执行 | tuning_protocol.c:151-155
主板→上位机 | 0x92 | HEAT_PID | 12 | Kp/Ki/Kd float32 | - | 温控 PID RAM | tuning_protocol.c:207-219
主板→上位机 | 0xA0 | TELEMETRY | 61 | 详见“遥测枚举” | - | 周期或单次状态遥测 | tuning_protocol.c:221-276
主板→上位机 | 0xA1 | HOME_EVENT | 9 | 详见“遥测枚举” | - | 从 HOMING 离开时主动发送 | tuning_protocol.c:297-308,633-643
ACK 状态码
状态 | 符号 | 含义 | 典型原因 | 状态2 | 符号3 | 含义4 | 典型原因5
0 | STATUS_OK | 成功 | - | 6 | STATUS_CHARGING | 充电联锁 | 充电中且非调试模式
1 | STATUS_BAD_PAYLOAD | 负载格式错误 | 长度错误/未知命令 | 7 | STATUS_FAULT_ACTIVE | 存在故障 | AppFault 非0
2 | STATUS_OUT_OF_RANGE | 越界 | 档位/字段/数值超范围 | 8 | STATUS_HOME_INVALID | 回零无效 | home_valid=false
3 | STATUS_REJECTED | 执行被拒绝 | 状态不允许或控制器拒绝 | 9 | STATUS_EYE_INVALID | 眼盾无效 | 非 NEW/IN_USE/SERVICE
4 | STATUS_SAVE_FAILED | 保存失败 | EEPROM 写入或回读比较失败 | 10 | STATUS_ZERO_INVALID | 压力零点无效 | 压力模式要求零点有效
5 | STATUS_NOT_IDLE | 非待机 | 不在 IDLE 且不满足快速恢复

## 遥测枚举
调参遥测负载与枚举码表
所有多字节负载为小端；float32 采用 STM32 IEEE-754 单精度。A0 当前负载固定 61 字节。
偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 单位/取值 | 说明 | 关联枚举 | 有效性 | 源码
0～3 | 4 | uint32 | tick_ms | ms | HAL_GetTick() | - | 始终 | tuning_protocol.c:249
4～7 | 4 | float32 | target_pressure | mmHg | 当前目标压力 | - | 始终 | tuning_protocol.c:250
8～11 | 4 | float32 | measured_pressure | mmHg | 实测压力 | - | 零点/ADC有效时 | tuning_protocol.c:251
12～15 | 4 | int32 | pressure_raw | ADC raw | 当前 ADS1220 原始值 | - | 采样有效时 | tuning_protocol.c:252
16～19 | 4 | int32 | pressure_zero_raw | ADC raw | 零点原始值 | - | 零点有效时 | tuning_protocol.c:253
20 | 1 | uint8 | pressure_stage | 0xFF或控制阶段 | 压力控制阶段 | 硬件内部阶段 | 活动时 | tuning_protocol.c:254
21 | 1 | uint8 | pressure_active | 0/1 | 压力控制是否活动 | - | 始终 | tuning_protocol.c:255
22 | 1 | uint8 | app_state | 0～8 | 应用状态 | AppState | 始终 | tuning_protocol.c:256
23～24 | 2 | uint16 | fault | AppFault | 当前故障码 | 故障码表 | 始终 | tuning_protocol.c:257
25 | 1 | uint8 | charging | 0/1 | 外部电源/充电有效 | - | 始终 | tuning_protocol.c:258
26 | 1 | uint8 | pressure_zero_valid | 0/1 | 压力零点是否有效 | - | 始终 | tuning_protocol.c:259
27 | 1 | uint8 | eye_state | 0～4 | 眼盾状态 | AppEyeState | 始终 | tuning_protocol.c:260
28 | 1 | uint8 | home_valid | 0/1 | 回零是否有效 | - | 始终 | tuning_protocol.c:261
29 | 1 | uint8 | stop_reason | 0～7 | 最近停止原因 | AppStopReason | 始终 | tuning_protocol.c:262
30 | 1 | uint8 | charge_full | 0/1 | 充电完成 | - | 始终 | tuning_protocol.c:263
31 | 1 | uint8 | debug_mode | 0/1 | 调试模式 | - | 始终 | tuning_protocol.c:264
32～33 | 2 | uint16 | battery_soc | % | 电池 SOC | - | 电量计有效时 | tuning_protocol.c:265
34～35 | 2 | uint16 | battery_mv | mV | 电池电压 | - | 电量计有效时 | tuning_protocol.c:266
36～39 | 4 | float32 | control_target_temp | °C | 预热阶段为40°C，否则为治疗设定温度 | - | 始终 | tuning_protocol.c:267-268
40～43 | 4 | float32 | measured_temp | °C | 实测温度；无效时写0 | - | 看偏移44 | tuning_protocol.c:269
44 | 1 | uint8 | temperature_valid | 0/1 | 实测温度有效标志 | - | 始终 | tuning_protocol.c:270
45～48 | 4 | float32 | heat_power_percent | % | 加热输出百分比 | - | 温控运行时 | tuning_protocol.c:271
49～52 | 4 | float32 | heat_integral_output | PWM量 | 温控积分输出 | - | 温控运行时 | tuning_protocol.c:272
53～56 | 4 | int32 | speed_command | 电机速度指令 | 压力控制速度指令 | - | 压力活动时 | tuning_protocol.c:273
57～60 | 4 | float32 | pressure_error | mmHg | 目标与实测压力误差 | - | 压力活动时 | tuning_protocol.c:274
A1 HOME_EVENT（9字节）
偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 单位/取值 | 说明 | 关联枚举 | 有效性 | 源码
0～3 | 4 | uint32 | tick_ms | ms | 事件时间 | - | 始终 | tuning_protocol.c:302
4 | 1 | uint8 | success | 0/1 | 回零是否成功 | - | 始终 | tuning_protocol.c:303
5 | 1 | uint8 | stop_reason | 0～7 | 触发本次回零的停止原因 | AppStopReason | 始终 | tuning_protocol.c:304
6～7 | 2 | uint16 | fault | AppFault | 回零结束时故障码 | 故障码表 | 始终 | tuning_protocol.c:305
8 | 1 | uint8 | pressure_zero_valid | 0/1 | 回零后压力零点有效性 | - | 始终 | tuning_protocol.c:306
应用枚举
枚举 | 值 | 符号 | 含义 | 枚举2 | 值3 | 符号4 | 含义5 | 源码
AppMode | 0 | APP_MODE_NONE | 无模式 | AppEyeState | 0 | APP_EYE_ABSENT | 眼盾不存在 | App/Inc/app_types.h
AppMode | 1 | APP_MODE_HEAT | 纯加热 | AppEyeState | 1 | APP_EYE_NEW | 新眼盾 | App/Inc/app_types.h
AppMode | 2 | APP_MODE_PRESSURE | 纯压力 | AppEyeState | 2 | APP_EYE_IN_USE | 本次连续插入中已使用 | App/Inc/app_types.h
AppMode | 3 | APP_MODE_AUTO | 自动 | AppEyeState | 3 | APP_EYE_CONSUMED | 已消耗 | App/Inc/app_types.h
|  |  |  | AppEyeState | 4 | APP_EYE_SERVICE | 服务眼盾 | App/Inc/app_types.h
AppState | 0 | APP_STATE_BOOT | 启动 | AppStopReason | 0 | APP_STOP_NONE | 无停止 | App/Inc/app_types.h
AppState | 1 | APP_STATE_HOMING | 回零 | AppStopReason | 1 | APP_STOP_USER | 用户停止 | App/Inc/app_types.h
AppState | 2 | APP_STATE_IDLE | 待机 | AppStopReason | 2 | APP_STOP_NATURAL | 自然完成 | App/Inc/app_types.h
AppState | 3 | APP_STATE_PREHEAT | 预热 | AppStopReason | 3 | APP_STOP_FAULT | 故障停止 | App/Inc/app_types.h
AppState | 4 | APP_STATE_READY | 已准备 | AppStopReason | 4 | APP_STOP_POWER_LOSS | 掉电信号 | App/Inc/app_types.h
AppState | 5 | APP_STATE_RUNNING | 运行 | AppStopReason | 5 | APP_STOP_CHARGING | 插入充电 | App/Inc/app_types.h
AppState | 6 | APP_STATE_STOPPING | 停止中（枚举保留） | AppStopReason | 6 | APP_STOP_EYE_REMOVED | 眼盾移除 | App/Inc/app_types.h
AppState | 7 | APP_STATE_FAULT | 故障 | AppStopReason | 7 | APP_STOP_LOW_BATTERY | 低电关机 | App/Inc/app_types.h
AppState | 8 | APP_STATE_SHUTDOWN | 关机 |  |  |  |  | App/Inc/app_types.h

## 主板EEPROM
主板外置 EEPROM MAP（256字节）
物理访问使用控制字节 A0 写/A1 读、8位存储地址。普通 ReadU16/WriteU16 为高字节在前；压力调参记录内部改用小端。
起始地址 | 结束地址 | 字节数 | 数据类型 | 字节序 | 默认/有效值 | 用途 | 读写方 | 备注/来源 | 起始十进制 | 结束十进制
0x00 | 0x01 | 2 | uint16 | 大端 | 0 | 纯加热自然完成次数 | StorageDriver_IncrementCounter / ScreenBootSync | 仅自然结束 +1 | 0 | 1
0x02 | 0x03 | 2 | uint16 | 大端 | 0 | 纯压力自然完成次数 | 同上 | 仅自然结束 +1 | 2 | 3
0x04 | 0x05 | 2 | uint16 | 大端 | 0 | 自动治疗自然完成次数 | 同上 | 仅自然结束 +1 | 4 | 5
0x06 | 0x07 | 2 | uint16 | 大端 | 1 | 声音开关（新命令） | RX 0x1060 / TX 0x00AB | 仅允许写0/1 | 6 | 7
0x08 | 0x09 | 2 | uint16 | 大端 | 42 | 预设1温度 | RX 0x1039 / TX 0x00A5或A8 | 单位按屏幕协议为整数°C | 8 | 9
0x0A | 0x0B | 2 | uint16 | 大端 | 250 | 预设1压力 | RX 0x1040设置帧 / TX 0x00A4或A9 | mmHg | 10 | 11
0x0C | 0x0D | 2 | uint16 | 大端 | 2 | 预设1时间 | RX 0x1041设置帧 / TX 0x00A6或AA | 分钟；倒计时归屏幕所有 | 12 | 13
0x0E | 0x0F | 2 | 保留 | - | FF | 预设1尾部保留 | - | 当前代码不访问 | 14 | 15
0x10 | 0x11 | 2 | uint16 | 大端 | 42 | 预设2温度 | 屏幕协议 | - | 16 | 17
0x12 | 0x13 | 2 | uint16 | 大端 | 350 | 预设2压力 | 屏幕协议 | mmHg | 18 | 19
0x14 | 0x15 | 2 | uint16 | 大端 | 2 | 预设2时间 | 屏幕协议 | 分钟 | 20 | 21
0x16 | 0x17 | 2 | 保留 | - | FF | 预设2尾部保留 | - | 当前代码不访问 | 22 | 23
0x18 | 0x19 | 2 | uint16 | 大端 | 42 | 预设3温度 | 屏幕协议 | - | 24 | 25
0x1A | 0x1B | 2 | uint16 | 大端 | 450 | 预设3压力 | 屏幕协议 | mmHg | 26 | 27
0x1C | 0x1D | 2 | uint16 | 大端 | 2 | 预设3时间 | 屏幕协议 | 分钟 | 28 | 29
0x1E | 0x1F | 2 | 保留 | - | FF | 预设3尾部保留 | - | 当前代码不访问 | 30 | 31
0x20 | 0x89 | 106 | 二进制记录 | 小端字段 | 魔数 PT / 版本8 / 档位5 / CRC有效 | 五档压力调参记录 | PressureTuning_Load/Save | 详见“压力存储”；当前代码实际结束于0x89 | 32 | 137
0x8A | 0xF1 | 104 | 保留 | - | FF | 未分配 | - | 当前代码不访问 | 138 | 241
0xF2 | 0xF3 | 2 | uint16 | 大端 | 0 | 眼盾更换/消耗计数 | 成功标记眼盾后 +1；TX 0x00B0 | 当前 fuse=0 时不会因开始治疗累加 | 242 | 243
0xF4 | 0xF7 | 4 | 保留 | - | FF | 未分配 | - | 当前代码不访问 | 244 | 247
0xF8 | 0xF9 | 2 | uint16 | 大端 | 读取默认1 | 旧版按键音/蜂鸣设置 | RX 0x1043 / 开机TX 0x00A7 | 无范围限制 | 248 | 249
0xFA | 0xFB | 2 | 保留 | - | FF | 未分配 | - | 旧 MAP 曾标 BQ27441，当前代码无访问 | 250 | 251
0xFC | 0xFD | 2 | uint16 | 大端 | 1 | 当前选择预设 | RX 0x1044 / TX 0x00A3 | 写允许0～3；开机同步仅接受1～3，否则按1处理 | 252 | 253
0xFE | 0xFF | 2 | uint16 | 大端 | 0x4854 | 新机预设初始化提交标志 | StorageDriver_Init | 最后写入；掉电前未提交则下次重试 | 254 | 255
覆盖检查
MAP 合计字节 | 256 | 期望 | 256 | 检查 | PASS
重要：PRODUCT_MAIN_EEPROM_FILL_FF_ON_BOOT 当前为 1U。StorageDriver_Init 每次启动先全擦 256 字节，再写入新机默认预设，因此上述计数、用户预设和压力调参不会跨重启保留。

## 压力存储
压力调参 EEPROM 记录（0x20～0x89）
总长 106 字节：4字节头 + 5×20字节档位 + 2字节 CRC。保存时先将魔数清零使旧记录失效，最后提交 PT 并完整回读比较。
起始 | 结束 | 长度 | 字段 | 类型 | 字节序 | 编码/值 | CRC覆盖 | 说明 | 源码
0x20 | 0x21 | 2 | magic | 2×uint8 | - | 0x50 0x54（ASCII PT） | 是 | 有效记录魔数；保存时最后提交 | pressure_tuning.c:8-16,206-217
0x22 | 0x22 | 1 | version | uint8 | - | 8 | 是 | 版本不匹配则使用编译默认值 | pressure_tuning.c:11,146-153
0x23 | 0x23 | 1 | profile_count | uint8 | - | 5 | 是 | 档位数量必须匹配 | pressure_tuning.c:146-153
0x24 | 0x37 | 20 | profile[0] | 定点字段 | 小端 | 目标 ≤200 mmHg | 是 | 档位0 | pressure_tuning.c:178-182
0x38 | 0x4B | 20 | profile[1] | 定点字段 | 小端 | 200<T≤300 | 是 | 档位1 | pressure_tuning.c:178-182
0x4C | 0x5F | 20 | profile[2] | 定点字段 | 小端 | 300<T≤400 | 是 | 档位2 | pressure_tuning.c:178-182
0x60 | 0x73 | 20 | profile[3] | 定点字段 | 小端 | 400<T≤500 | 是 | 档位3 | pressure_tuning.c:178-182
0x74 | 0x87 | 20 | profile[4] | 定点字段 | 小端 | T>500 | 是 | 档位4 | pressure_tuning.c:178-182
0x88 | 0x89 | 2 | crc16 | uint16 | 小端 | CRC16-Modbus | 否 | 覆盖0x20～0x87共104字节 | pressure_tuning.c:142-153,200-204
单档 20 字节字段布局
档内偏移 | 长度 | 字段索引 | 字段 | 存储类型 | 编码 | 解码 | 合法范围 | 调参协议字段 | 源码
+0～+1 | 2 | 0 | sensitivity_mv_v | uint16 LE | 值×10000 | raw/10000 | 0.05～5.0 | float32 | pressure_tuning.c:102,124
+2～+3 | 2 | 1 | offset_mmhg | int16 LE | 值×10 | int16(raw)/10 | -200～200 | float32 | pressure_tuning.c:103,125
+4～+5 | 2 | 2 | fast_speed | uint16 LE | 四舍五入 | raw | 0～65535 | float32 | pressure_tuning.c:104,126
+6～+7 | 2 | 3 | approach_speed | uint16 LE | 四舍五入 | raw | 0～65535 | float32 | pressure_tuning.c:105,127
+8～+9 | 2 | 4 | retract_speed | uint16 LE | 四舍五入 | raw | 0～65535 | float32 | pressure_tuning.c:106,128
+10～+11 | 2 | 5 | speed_switch_percent | uint16 LE | 值×10 | raw/10 | 5～100% | float32 | pressure_tuning.c:107,129
+12～+13 | 2 | 6 | hold_switch_percent | uint16 LE | 值×10 | raw/10 | ≥speed_switch 且≤100% | float32 | pressure_tuning.c:108,130
+14～+15 | 2 | 7 | retract_ms | uint16 LE | 毫秒整数 | raw | 0～10000 ms | float32传输后取整 | pressure_tuning.c:109,131
+16～+17 | 2 | 8 | kp | uint16 LE | 值×10 | raw/10 | 0～1000 | float32 | pressure_tuning.c:110,132
+18～+19 | 2 | 9 | ki | uint16 LE | 值×10 | raw/10 | 0～100 | float32 | pressure_tuning.c:111,133
编译默认值与选档条件
档位 | 选择条件 | 灵敏度 | 偏移mmHg | 快速速度 | 接近速度 | 回退速度 | 接近阈值% | 保压阈值% | 回退ms / Kp / Ki
0 | T≤200 | 0.38 | 0 | 20000 | 6000 | 15000 | 30 | 50 | 500 / 50 / 0
1 | 200<T≤300 | 0.37 | 0 | 30000 | 9000 | 18000 | 90 | 92 | 600 / 150 / 0
2 | 300<T≤400 | 0.37 | 0 | 40000 | 9000 | 20000 | 65 | 70 | 800 / 150 / 0
3 | 400<T≤500 | 0.37 | 0 | 45000 | 9000 | 20000 | 55 | 60 | 800 / 100 / 0
4 | T>500 | 0.37 | 0 | 45000 | 9000 | 20000 | 50 | 50 | 1000 / 100 / 0
掉电安全：保存流程先写 0x20～0x21=00 00，再写 0x22～0x89，最后提交 0x20～0x21=50 54；随后完整回读比较。任何中途掉电产生的半记录都不会通过魔数/版本/范围/CRC校验。

## 眼盾EEPROM
眼盾 EEPROM MAP 与状态判定
眼盾 EEPROM 位于 I2C2，控制地址 0xA0，8位存储地址，容量按代码擦除范围为 256 字节。标记读取为高字节在前。
起始 | 结束 | 长度 | 类型 | 字节序 | 有效值 | 用途 | 源码
0x00 | 0x00 | 1 | 保留 | - | FF | 当前未使用 | Bsp/Src/eye_driver.c
0x01 | 0x02 | 2 | uint16 | 大端 | FFFF=未使用；0001=已使用 | 眼盾使用/消耗标记 | eye_driver.c:14,121-132,235-260
0x03 | 0x04 | 2 | uint16 | 大端 | 0202=服务眼盾 | 服务眼盾标记，优先于使用标记 | eye_driver.c:15-16,121-132
0x05 | 0xFF | 251 | 保留 | - | FF | 当前未使用 | EyeDriver_Erase 全范围擦除
状态判定
优先级 | 前提 | 服务标记 | 使用标记 | 结果 | 屏幕在线值 | 治疗资格 | 说明
1 | TMP112或EEPROM通信失败 | - | - | APP_EYE_ABSENT | 0 | 禁止 | 经插拔去抖后确认
2 | 通信正常 | 0x0202 | 任意 | APP_EYE_SERVICE | 1 | 允许 | 服务标记优先
3 | fuse启用且通信正常 | 非0x0202 | 0xFFFF | APP_EYE_NEW | 1 | 允许 | 首次正式动作写0001并回读校验
4 | fuse启用且通信正常 | 非0x0202 | 非0xFFFF | APP_EYE_CONSUMED | 0 | 禁止 | 同一次连续插入已转IN_USE时例外
5 | fuse关闭且通信正常 | 非0x0202 | 忽略 | APP_EYE_NEW | 1 | 允许 | 当前配置 PRODUCT_EYE_FUSE_ENABLED=0U
当前编译配置影响
PRODUCT_EYE_FUSE_ENABLED 当前为 0U：EyeDriver_MarkConsumed() 不写 0x01～0x02，读取状态时也不检查使用标记；因此首次治疗不会累加主板 EEPROM 0xF2 的眼盾更换次数。若切换为 1U，正式治疗首次动作会写入 0001、回读确认，并将主板 0xF2 计数 +1。
插拔去抖：轮询周期100 ms；插入需连续5次有效样本（约500 ms），移除需连续3次（约300 ms）；上电首次确认“缺失”需15次失败样本（约1.5 s）。单次 I2C 失败不会直接伪装成物理拔出。